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徐州江海传感控制技术有限公司
一、概述：

双输入、输出载荷测量仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合，完成压力、流量、液位及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。

误差小于0.2%F·S，并具备调较、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度。

适用于电压、电流、电位器、远传压力表等信号类型。

　最多可达8点报警输出，报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。每个报警点可通过设定分配到指定通道。2通道的仪表有差值、和值报警功能。

2路变送输出可将测量、变送后的显示值以标准电流、电压形式输出供其他设备使用。2通道的仪表有差值、和值变送输出功能。

高效的网络化通信接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。

载荷测量仪采用单片机嵌入式组合设计，硬件扩充性强，可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等。

二、型号规格：

1、外形尺寸：160（W）×80（H）×125（L）

2、面板形式：H：横式全数字显示

3、通道数：双通道

4、报警点数量:2个报警点

5、变送输出：双路4～20mA

6、外供电源：外供24V DC

三、技术规格：

1、电源：220V AC供电的仪表：220V±10﹪，功耗小于7VA    

2、工作环境：0℃～50℃，湿度低于90﹪R.H

     3、显示范围：–1999～9999，小数点位置可设定

     4、显示分辨力：1/10000

     5、输入信号类型：电流信号4～20mA

     6、基本误差：小于±0.2﹪F.S

     四、安装与接线：

     ！为确保安全,接线必须在断电后进行。

　　 ！交流供电的仪表，其⊥端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

　   开孔尺寸：宽152,高76mm
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接线说明：

	


五、参数设定：

1、 第一组参数，报警设定值：

	名称
	内容
	地址
	取值范围

	AH
	第1报警点设定值
	00H
	–1999～9999

	AL
	第2报警点设定值
	01H
	–1999～9999


2、 第二组参数，报警组态：

	名称
	内容
	地址
	取值范围

	oA
	密码
	10H
	0～9999

	Alo1
	第1报警点报警方式
	11H
	

	Alo2
	第2报警点报警方式
	12H
	

	HYA1
	第１报警点灵敏度
	19H
	0～8000

	HYA2
	第２报警点灵敏度
	1AH
	0～8000

	cYt
	报警延时
	1FH
	0～20


3、第３组参数，调较及打印工程量单位：

	名称
	内容
	地址
	取值范围

	iA1
	1通道零点修正值
	20H
	–1999～9999

	Fi1
	1通道满度修正值
	21H
	0.500～1.500

	Ftr1
	1通道数字滤波值
	22H
	1～20

	dY1
	１通道打印单位选择
	23H
	

	iA2
	２通道零点修正值
	24H
	–1999～9999

	Fi2
	２通道满度修正值
	25H
	0.500～1.500

	Ftr2
	２通道数字滤波值
	26H
	1～20

	dY2
	２通道打印单位选择
	27H
	0～15


4、第４组参数，输入信号定义：

	名称
	内容
	地址
	取值范围

	it1
	1通道输入信号选择
	30H
	0～20

	id1
	1通道显示小数点位置
	31H
	

	u-r1
	1通道量程下限
	32H
	–1999～9999

	F-r1
	1通道量程上限
	33H
	–1999～9999

	it2
	2通道输入信号选择
	34H
	0～20

	id2
	2通道显示小数点位置
	35H
	

	u-r2
	2通道量程下限
	36H
	–1999～9999

	F-r2
	2通道量程上限
	37H
	–1999～9999


５、第５组参数，通信接口，变送输出等：

	名称
	内容
	地址
	取值范围

	Add
	仪表通信地址
	40H
	0～99

	bAud
	通信速率选择
	41H
	

	ctd
	报警输出控制权选择
	44H
	

	ctA
	变送输出控制权选择
	45H
	

	oA1
	报警设定密码选择
	46H
	

	Li
	冷端补偿修正值
	47H
	0.000～2.000

	bc1
	输出１方式选择
	48H
	

	bp1
	输出１信号选择
	49H
	0～2

	bAL1
	输出１量程下限
	4AH
	–1999～9999

	bAH1
	输出１量程上限
	4BH
	–1999～9999

	bc2
	输出２方式选择
	4CH
	

	bp2
	输出２信号选择
	4DH
	0～2

	bAL2
	输出２量程下限
	4EH
	–1999～9999

	bAH2
	输出２量程上限
	4FH
	–1999～9999


六、操作：

１、面板及按键说明：

	操

作

键
	设置键
	*测量状态下，按住２秒钟以上不松开则进入设置状态；

*在设置状态下，显示参数符号时，按住２秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态

	
	左键
	*在测量状态下无效；

*在设置状态下：１、调出原有参数值２、移动修改位

	
	确认键
	*在测量状态下无效；

*在设置状态下，存入修改好的参数值

	
	增加键
	*在测量状态下启动打印；

*在设置状态下增加参数数值或改变设置类型

	
	减小键
	*在设置状态下减小参数数值或改变设置类型


2、 报警设定值的设置方法：

报警设定值在第１组参数，无报警功能的仪表没有该组参数。

*按住设置键□２秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第１个参数的符号

*按MOD键可以顺序选择本组其它参数

*按　键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位

通过　键移动修改位，▲键增值，▼键减值，将参数修改为需要的值

*按MOD键存入修改好的参数，并转到下一参数，若为本组最后１个参数，则按MOD键后退出设置状态

３、密码设置方法：

 *当仪表处于测量状态或第１组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

按住设置键□不松开，直到显示oＡ，按　键进入修改状态，在　，▲，▼键的配合下将其修改为1111,按MOD键，密码设置完成。密码在仪表上电时或１分钟以上无按键操作时，将自动清零。
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