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徐州江海传感控制技术有限公司
一、概述：

SZX-I型载荷测量仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合，完成压力、流量、液位及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。

误差小于0.5%F·S，并具备调较、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度。

适用于电压、电流、电位器、远传压力表等信号类型。

2点报警输出，报警灵敏度独立设定。
         变送输出可将测量、变送后的显示值以标准电流、电压形式输出供其他设备使用。
二、型号规格：

1、外形尺寸：160（W）×80（H）×125（L）

2、面板形式：H：横式全数字显示

3、通道数：1通道

4、报警点数量:2个报警点

5、变送输出：4～20mA

6、外供电源：外供24V DC

三、技术规格：

1、电源：220V AC供电的仪表：220V±10﹪，功耗小于6VA    

2、工作环境：0℃～50℃，湿度低于90﹪R.H

     3、显示范围：–1999～9999，小数点位置可设定

     4、显示分辨力：1/10000

     5、输入信号类型：电流信号4～20mA

     6、基本误差：小于±0.5﹪F.S

     四、安装与接线：

     ！为确保安全,接线必须在断电后进行。

　　 ！交流供电的仪表，其⊥端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

　   开孔尺寸：宽152,高76mm
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    五、参数设定：1、第一组参数，报警设定值：
	序号
	名称
	内容
	取值范围

	1
	AH
	第1报警点设定值
	–1999～9999

	2
	AL
	第2报警点设定值
	–1999～9999

	3
	oA
	密码
	

	4
	Alo1
	第1报警点报警方式
	

	5
	Alo2
	第2报警点报警方式
	

	  6
	HYA1
	第１报警点灵敏度
	0～8000

	7  
	HYA2
	第２报警点灵敏度
	0～8000


2、第2组参数

	序号
	名称
	内容
	取值范围

	1
	incH
	输入信号选择
	

	2
	in-d
	显示小数点位置选择
	

	3
	u-r
	测量量程下限
	-1999～9999

	4
	F-r
	测量量程上限
	-1999～9999

	5
	in-A
	零点修正设定值
	-1999～9999

	6
	Fi
	满度修正设定值
	0.500-1.500

	7
	FLtr
	数字滤波时间常数设定值
	1-20

	8
	LA
	冷端修正参数设定值
	-99-99

	9
	oA1
	报警设定值受密码控制选择
	

	10
	bout
	故障代用值
	-1999～9999

	11
	oP
	变送输出信号选择
	

	12
	bA-L
	变送输出下限
	-1999～9999

	13
	bA-H
	变送输出上限
	-1999～9999

	14
	bA-A
	变送输出零点修正设定值
	-500-500

	15
	bAFi
	变送输出满修正设定值
	0.500-1.500


六、操作：

１、面板及按键说明：

	操

作

键
	设置键

SET
	*测量状态下，按住２秒钟以上不松开则进入设置状态；

*在设置状态下，显示参数符号时，按下一个则切换到同组的下一个参数，按住２秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态

*在设置状态下，存入修改好的参数值

	
	左键﹤
	*在测量状态下无效；

*在设置状态下：１、调出原有参数值２、移动修改位

	
	增加键▲
	*在设置状态下增加参数数值或改变设置类型

	
	减小键▼
	*在设置状态下减小参数数值或改变设置类型


2、 报警设定值的设置方法：

报警设定值在第１组参数，无报警功能的仪表没有该组参数。

*按住设置键SET２秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示AH。单次按下设置键可以顺序选择本组其它参数，▲键增值，▼键减值，将参数修改为需要的数值。
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